물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2512-7호		입찰명		만능재료시험기 장비 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(신소재공정실험실)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	만능재료시험기 장비 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 하중용량: 10kN(로드셀 교체 가능) o 정밀도: 최대 용량 대비 1/500 o 시험 속도 범위: 0.001-1000 mm/min o 프레임구조: 전기식 스크류 드라이브 방식 o 시험 공간: span 200mm 수준의 3PB, 4PB o ring-on-ring 지그 장착 가능 o 데이터 획득률: 1kHz 이상 1. 하중 장치 : 1set 1) 형식 : 탁상형 2) 프레임 하중 용량 : 10KN 3) 하중 방법 : AC 서보 모터와 백래시없는 볼스크류 구동에 의한 고정도 정속 변형률 제어 4) 크로스헤드 이동거리 : 1180mm 5) 유효 시험 폭 : 425mm or more 6) 전원공급 : Single phase 100/200/220 V AC 2. 컨트롤유닛 : 1set 1) 하중 정밀도 : 표시 시험하중의 ±1% (로드셀 용량의 1/1 ~ 1/1000 의 경우) 2) 유효 시험 폭 : 425mm 3) 하중 보정 : Standard 4) 0점 하중 조정 : Standard 5) 크로스헤드 속도범위 : 0.0005 ~ 1500mm/min 6) 크로스헤드 변위측정 장치 : 광학 엔코더를 사용하여 측정 (분해능 0.001mm) 7) 크로스헤드 정밀도 : 표시값의 ±0.1% 8) 시험 제어 모드(기본옵션) : 싱글, 사이클, 컨트롤 제어 가능 9) 추가 기능 -. 자동 원점 : 원터치에 의한 조정 -. 자동 보정 : 원터치에 의한 보정 -. 자동 하중범위 절환기능 AUTO : 표시 범위의 하중 95% 도달시 상위 범위로 자동절환 (최상위 범위에서는 102% 도달시 자동 정지) FULL AUTO : 최하위 범위의 하중 95% 도달시 상위 범위로 자동절환 표시 범위의 30% 미만시 하위 범위로 자동절환 -. 오토 리턴 : 시험 후 자동으로 영점 리턴 가능 -. 하중 신호 출력 : 아날로그(0 ~ 5VDC) 분해능 : 1/320000 -. 신율계 출력 단위 : mm. cm, %/FS, %/GL -. 시험화면 출력 : 시험 속도와 기타 상태등이 화면을 통해서 출력 -. 시험편 파괴 검출 기능 : 감도와 파단에 의해 검출 10) 크로스헤드 변위측정 장치 -. 측정 방법 : 광학 엔코더 사용 -. 측정 분해능 : 0.001mm 또는 이상. -. 측정 원점 설정 -. 변위 신호 출력 : 아날로그(0 ~ 5VDC) 또는 (0 ~ 10VDC) 분해능 : 168uV(FS:5V), 336uV(FS:10V) 1/320000 (5.5V or 11V Full scale) 11) 크로스헤드 변위표시 장치 -. 표시 장치 표시 모듈 : LCD상의 디지털 표시 표시 분해능 : 0.01μm 또는 이상. 표시 단위 : mm, cm, in, %/GL, and %/FS중 선택 -. 데이터 추적 기능 최대 하중값에서 변위값 표시 파단값에서 변위값 표시 12) 시험 제어 모드 -. 싱글 시험 제어 모드 제어 변수 : 변위(변형률) 와 하중(응력) 제어 유지 포지션 : 변수에서 1점 등록 제어 유지 시간 : 1 ~ 60,000초 또는 이상. -. 사이클 시험 제어 모드 제어 변수 : 변위(변형률) 사이클, 하중(응력) 사이클과 조합 사이클 사이클 수 : 최대 100,000사이클 또는 이상.(옵션) 1분 최대 사이클 수 : Max 20회(분당 최대 속도의 70%이하의 속도범위에서) 사이클 카운팅 기능 : 가능 리턴 조건 설정 포지션 : 2점 리턴 포지션에서 유지 제어 : 가능 제어 유지 시간 : 1 ~ 60,000초 또는 이상. -. 제어 모드 하중(응력) 시험 제어 모드 : 하중(응력) 속도의 1점, 변형률 속도의 1점과 변위 속도의 1점 변위에서 2점 절환점 변형률 시험 제어 모드 : 변형률 속도의 1점과 변위 속도의 1점 변위에서 1점 절환점 3레벨 변위 시험 제어 : 변위 속도의 3점 변위에서 2점 절환점 13) 시험편 파괴 검출 기능 -. 검출 형식 : 감도와 파단에 의해 검출 -. 검출 설정 방법 감도 : 파단의 검출은 초당 풀스케일 하중 또는 최대 속도에서 A%만큼 하중이 감소되었을 때 (0≤A≤1000) 파단 : 파단의 검출은 풀스케일의 3%를 초과하여 풀스케일의 B%만큼 하중이 감소되었을 때 (0≤B≤5)" -. 파단 검출 후 크로스헤드 위치 : 시험정지 또는 0점 복귀 -. 시험편 파단 검출 기능의 ON/OFF 조정 : 반복시험과 사이클시험 또는 점착시험에는 시험편의 파단 검출 기능을 OFF로 한다. 14) 시험 조건 파일 기능 -. 파일의 수 : 15파일 또는 이상. -. 파일에 저장된 데이터 : 제어/표시 패널에 모든 시험조건이 저장 15) 신율값 표시 기능 -. 출력 전압 범위 : 0~5VDC (5V : 풀스케일) (최대 입력 절대값 : -6 ~ +6V) -. 표시 모드 : %/GL, %/FS, mm, cm, in -. 표시 형식 : 디지털 LCD 아날로그 입력 102%를 초과하였을 때 표시값이 점등 -. 표시 분해능 : 1/2000 16) S-S 곡선 표시 : 하중(응력) - 변위(변형률) 곡선 또는 하중(응력) - 시간 곡선 표시 17) 안전/보호 장치 -. 변위 리미터 : 광센서에 의해 두 점을 검출(상위와 하위 리미터) -. 초과하중 리미터 : 풀스케일 하중 102%를 초과하였을 때 시험기가 자동정지 -. 비상정지 스위치 : 제어/표시 패널에 부착 -. 구동 모터 과전류 검출 : 가능 -. 구동 모터 과열 검출 : 가능 -. 구동 모터 앰프 검출 : 가능 -. 전원 공급 과전류 검출 : 가능 -. 볼 스크류 검출 덮개 : 가능 -. 자동 제어 정지 : 풀스케일의 ±10%를 초과에 의해 제어변수 에러가 되면 피드백 제어모드로 자동정지 18) 입출력 단자 -. 기본 출력 단자 수 : 2 ch(analog) 19) 메인기기 스펙 -. 크기 : W657 x D525 x H1562mm -. 무게 : 75kg -. 전원 : 단상 220V, 1.0KVA 3. 데이터 처리장치 : 1set 1) 국문, 영문, 일문 등 10개 언어 선택 자동 변경 표기 가능 2) Windows 11 상에서 구동 가능 3) 소프트웨어는 인장, 압축, 굽힘, 반복, 점착시험을 포함한 제어시험과 Ethernet 연결방식 0.2msec 고속샘플링의 데이터 처리를 제공한다. 4) 소프트웨어는 금속, 플라스틱, 고무와 대부분의 재료의 속성 검사에 표준이 되며, ISO, EN, ASTM, JIS, GB, KS 등의 국제표준규격에 준한다. 5) S/W 의 Lock key 설정 없이 어느 PC에서나 재설치할 경우 바로 S/W가 본체와 연결되어 기능이 정상적으로 작동되어야 한다. 6) Excel 등의 ASCII 파일 저장가능. 7) 데이터 복사기능 8) 공식정의 : 별도의 공식을 작성하여 표시 가능 9) 실시간 샘플링 및 표시 10) 데이터 재분석 11) 견본자료 저장 12) 통계 13) 측정단위 선택 14) 버니어캘리퍼스 또는 전자저울에 의한 시험편 사이즈 및 중량입력 15) 초기하중 설정 16) 시험조건 저장 17) 합격/불합격 판정 18) 시험 결과의 분석을 위한 시험편 설정 19) 결과 출력 20) 다양한 시험편의 측정기능 21) 피드백 기능 22) 컨트롤 모드(반복제어,최대9999회), 싸이클 모드 포함 C. Accessories : 1. 로드셀 1KN : 1set - 분해능 : 표시하중의 ±1% ( 로드셀 용량 1/1 ∼ 1/500 인 경우) 2. 로드셀 500N : 1set - 분해능 : 표시하중의 ±1% ( 로드셀 용량 1/1 ∼ 1/1000 인 경우) 3. 셀 볼트 : 1set 4. 인장 조인트 : 1set 5. 1kN 공압 인장 시험 그립 : 1set -. 용량 : 1kN Max.(0.7Mpa) -. 온도 : Standard -10 to +180℃ -. 유효샘플링폭 : 5mm -. 유효시편두께 : T0-7mm 6. 10kN 공압식 인장 시험 그립 : 1set -. 용량 : 10kN Max. -. 온도 : Standard -10 to +180℃ -. 유효샘플링폭 : 60mm -. 유효시편두께 : T0-12mm 7. 링온링 굽힘 테스트 치구 : 1set -. 용량 : 10kN Max. -. 온도 : Standard -70 to +500℃ -. 펀치 사이즈 : R2 -. 서포트 간격 : 30mm 8. 고온용 세라믹 3점 굽힘 테스트 치구 : 1set -. 용량 : 10kN Max. -. 온도 : Standard -70 to +500℃ -. 펀치 사이즈 : R5 -. 서포트 간격 : 20-200mm 9. 아날로그 출력단자(2ch) : 1set 10. UTM 소프트웨어 : 1set -. 한글, 영어, 일본어 포함 13개 언어 포함 -. 싸이클 최대 10만싸이클, 제어, 싱글, 크립시험 기능 포함 11. 압축 시험 지그 12. 1kN 공압지그 연장 풀로드 : 1set -. 용량 : 10kN Max. -. 온도 : Standard -10 to +180℃ -. 길이 : 상부 300mm이상/ 하부 150mm 이상 ※ 참조모델 : SHIMADZU AGS-10kNVD	o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음