물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2601-5호		입찰명		열전도도계 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(WINGS추진팀)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호

입찰공고 물품 규격 (수량)

제안 물품 규격 (수량)

공고규격 동일 여부

비고

1

열전도도계(1대)

* 제조사 :

* 모델명 :

Y / N

o 상세규격

- Nominal output power  : 70 W±5%

- Cooling method: Peltier cooling

- Cooling capacity : 140W 이상

- Heating Power adjustment range (%): 0-98

- Heating Input power (V DC ): 24±1

- Working temperature (℃ ): Amb.~150

- Temperature control by P.I.D

- RTD sensor : 1/10 DIN 이상

- Dimension (L x W x H) [mm] : 310 x 370 x 580

- Repeatability : ±3% at same sample

※ 상세규격은 제시 사양의 동급 및 이상 사양이어야 함

※ 참조모델 : TCM-100GV

o 기기구성

1. 본체(Main frame) Hardware

- 본체 모듈

- 히팅 장치

- 냉각장치

- Dual Environment cover

- Auto position 제어

- Manual circle knob

- 밀착 확인용 LED light source

- 초정 밀 온도센서 (RTD)

- 제어 보드

2. 분석 Software

o 상세구성

1. 측정 기준(방법) : ASTM D 5470의 3가지

타입의 측정이 가능

1) Type 1 : Viscous sample

2) Type 2 : Viscoelastic solid sample

3) Type 3 : Elastic solid sample

2. 측정 압력기준 : 하기의 샘플별 압력 기준의

동등 또는 이상으로 만족할 것

구분		허용압력
Type1	Viscous sample
Type2	Viscoelastic solid sample	0.7~35.15kgf/㎠
Type3	Elastic solid sample	7~35.15kgf/㎠

3. 측정 범위 : 0.1~80W/mK 이상

4. 측정정확도 : 동일 조건에서 반복재현성이 ±3%이내

5. 적용 가능 샘플 형태 및 두께

- Approval Sample Thickness : 0.05~10mm

- Approval Sample size : 25mm circle

6. 장비 운용 온도범위 : .40~100℃

7. 3가지 이상의 측정 모드

- Use single sample’s thermal impedance

- Use Two different thickness samples (basic required)

- Use multi samples (homogeneous materials

with different thickness)

8. 실시간 압력 변화 확인 기능 (Load cell display

by Kgf/Cm^2, PSI, kPa)

9. 각 센서의 실시간 온도 detecting이 가능

10. 샘플의 타입(형태)에 따른 자동위치 변환 제한

장치 (ASTM 변형 허용치, 측정 포지션 등)

- Type Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

11. 샘플 두께 자동 입력 장치를 구비 할 것

- 샘플의 포지션의 맞추어 자동으로 두께 값이

자동 입력되어 계산 값에서 이용가능 할 것

12. Operation 정보 표기(실시간 진행 관련 사항

및 에러 관련 사항 자동 표기)

- 실시간 진행되는 event 표기 기능

13. 그래프에서 하기의 기능 선택이 가능

- 열역학적 평형의 확인

- 샘플 온도의 확인 기능

14. 포지션 제어기능

- 0.1mm 제어 기능

- 0.01mm 제어 기능

- 리미트 스위치 이내에서 무제한 위치 제어기능

- 구간별 속도 제어기능 (고속→저속)

- 위치 제한 값 설정기능(장비 손상 방지)

15. Multi 포지션 설정이 가능

- 싱글 , Multi1(베이식 2개의 포지션 설정),

Multi2(최대5개의 포지션 설정)

16. 자동 Port detect 기능

- 초기 사용자의 편의를 위해 장비 이동 설치

시 자동 port 자동 detect Data save

선택기능

- Interval 의 설정에 의해 data가 자동 기억

되고 average값의 확인이 가능

17. Keep warm 기능

- 사용 완료 후에도 설정된 일정온도를 유지

하여 냉각으로 인한 측정온도까지 온도상승에

필요한 시간을 줄여주어 측정 시간을 단축시

키는 장치

18. Auto측정 모드이상의 조정기능을 가질것

- ASTM제한 조건에 자동으로 맞추어 측정

- ASTM온도 설정 값에 맞는 자동adjust 기능

19. 결과값 Data 표시

a. Heat flux

b. 접촉저항

c. 샘플의 열저항

d. 전체 저항

(단, b와 c의 정확한 데이터를 위해서는

조성이 같은 두께가 각각 다른 멀티 샘플을

필요로 함)

20. PDF Report export 기능

- 측정된 data를 PDF파일로 export 가능

21. GLP기능 (Good Laboratory Practice)기능

- 켈리브레이션 조정에 대한 결과값은 자동

으로 레포트에 기재됨으로 데이터 조작을

방지할것

o

o

o

공통

1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의

성능을 보장해야 함

2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서

및 기술지원 확약서 제출

3. 납품기한 : 계약일로부터 2주 이내

4. 납품장소 : 수요부서 지정장소

5. 납품방법 : 계약자가 직접 방문 납품/설치 및

교육 진행

6. 하자보증 및 무상 A/S : 납품 후 2년

7. 교육지원

- 사용자의 요청 시 엔지니어를 파견하여 기술

교육을 1회 실시하며 추가 교육 관련 비용

은 별도 협의에 의함

Y / N

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음