열전도도계(Thermal Conductivity) 물 품 규 격 서

2026. 01.

사업부서	WINGS추진팀	이가현	02-2075-0658
계약부서	총무팀	전종표	02-300-0036

물품 규격서

(견적 2601-5호 / 열전도도계 구매)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o 열전도도 측정기로서, 다양한 소재의 열전도도 및 열저항을 측정

o WINGS 특화융합교육과정 및 특화마이크로디그리 교육 과정 내 소재 물성 평가에 활용

2. 구매품목

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	열전도도계	품목별 세부내역 참조	1대	기계관 1층	총액입찰 최저가낙찰

3. 입찰참가자격 및 조건

o 소기업 또는 소상공인 확인을 받은 사업자

o 나라장터에 G2B물품분류번호 10자리(4111311401)를 공급 또는 제조물품 으로 등록한 업체

o 사업장 소재지를 서울특별시, 인천광역시 또는 경기도에 둔 사업자

o 물품에 대한 납품, 하자·유지 보수 및 기술지원·교육 직접 수행 가능한 사업자 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 물품 규격 및 성능을 사전 확인받아야 함

- 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증

o 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 가능한 사업자

o 계약 후 2주 이내 납품

- 제출 견적서에 납기 필수 기재

o 검수완료 후 2년간 무상 하자보수

II. 품목별 세부내역

품목번호

1

품목명

열전도도계

수량

1식

용도

1. 장비의 용도

- 본 장비는 열전도도 측정기로서, 냉각부와 가열부로 구성되어 있는 장비이다. 다양한 소재의 열전도도 및 열저항을 측정할 수 있다.

2. 장비의 특징

- ASTM D5470의 기준에 따라 제작된 장비로 ASTMD5470에서 지정한 샘플타입 1,2,3에 대해 측정조건을 모두 만족시키며 실장테스트와 매우 흡사한 환경에서 샘플에 대한 열전도도의 측정이 가능하며 특히 TIM소재와 얇은 박막샘플의 측정에 상대적으로 용이하다.

상세규격

- Nominal output power  : 70 W±5%

Cooling method: Peltier cooling

- Cooling capacity : 140W 이상

- Heating Power adjustment range (%): 0-98

Heating Input power (V DC ): 24±1

Working temperature (℃ ): Amb.~150

Temperature control by P.I.D

RTD sensor : 1/10 DIN 이상

Dimension (L x W x H) [mm] : 310 x 370 x 580

Repeatability : ±3% at same sample

※ 상세규격은 제시 사양의 동급 및 이상 사양이어야 함

※ 참조모델 : TCM-100GV

기기구성

1. 본체(Main frame) Hardware

- 본체 모듈

- 히팅 장치

- 냉각장치

- Dual Environment cover

- Auto position 제어

- Manual circle knob

- 밀착 확인용 LED light source

- 초정 밀 온도센서 (RTD)

- 제어 보드

2. 분석 Software

상세구성

1. 측정 기준(방법) : ASTM D 5470의 3가지 타입의 측정이 가능

1) Type 1 : Viscous sample

2) Type 2 : Viscoelastic solid sample

3) Type 3 : Elastic solid sample

2. 측정 압력기준 : 하기의 샘플별 압력 기준의 동등 또는 이상으로 만족할 것

구분		허용압력
Type1	Viscous sample
Type2	Viscoelastic solid sample	0.7~35.15kgf/㎠
Type3	Elastic solid sample	7~35.15kgf/㎠

3. 측정 범위 : 0.1~80W/mK 이상

4. 측정정확도 : 동일 조건에서 반복재현성이 ±3%이내

5. 적용 가능 샘플 형태 및 두께

- Approval Sample Thickness : 0.05~10mm

- Approval Sample size : 25mm circle

6. 장비 운용 온도범위 : .40~100℃

7. 3가지 이상의 측정 모드

- Use single sample’s thermal impedance

- Use Two different thickness samples (basic required)

- Use multi samples (homogeneous materials with different thickness)

8. 실시간 압력 변화 확인 기능 (Load cell display by Kgf/Cm^2, PSI, kPa)

9. 각 센서의 실시간 온도 detecting이 가능

10. 샘플의 타입(형태)에 따른 자동위치 변환 제한 장치

(ASTM 변형 허용치, 측정 포지션 등)

- Type Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

11. 샘플 두께 자동 입력 장치를 구비 할 것

- 샘플의 포지션의 맞추어 자동으로 두께 값이 자동 입력되어 계산 값에서 이용가능 할 것

12. Operation 정보 표기(실시간 진행 관련 사항 및 에러 관련 사항 자동 표기)

- 실시간 진행되는 event 표기 기능

13. 그래프에서 하기의 기능 선택이 가능

- 열역학적 평형의 확인

- 샘플 온도의 확인 기능

14. 포지션 제어기능

- 0.1mm 제어 기능

- 0.01mm 제어 기능

- 리미트 스위치 이내에서 무제한 위치 제어기능

- 구간별 속도 제어기능 (고속→저속)

- 위치 제한 값 설정기능(장비 손상 방지)

15. Multi 포지션 설정이 가능

- 싱글 , Multi1(베이식 2개의 포지션 설정), Multi2(최대5개의 포지션 설정)

16. 자동 Port detect 기능

- 초기 사용자의 편의를 위해 장비 이동 설치 시 자동 port 자동 detect Data save

선택기능

- Interval 의 설정에 의해 data가 자동 기억되고 average값의 확인이 가능

17. Keep warm 기능

- 사용 완료 후에도 설정된 일정온도를 유지하여 냉각으로 인한 측정온도까지 온도상승에 필요한 시간을 줄여주어 측정 시간을 단축시키는 장치

18. Auto측정 모드이상의 조정기능을 가질것

- ASTM제한 조건에 자동으로 맞추어 측정

- ASTM온도 설정 값에 맞는 자동adjust 기능

19. 결과값 Data 표시

a. Heat flux

b. 접촉저항

c. 샘플의 열저항

d. 전체 저항

(단, b와 c의 정확한 데이터를 위해서는 조성이 같은 두께가 각각 다른 멀티 샘플을

필요로 함)

20. PDF Report export 기능

- 측정된 data를 PDF파일로 export 가능

21. GLP기능 (Good Laboratory Practice)기능

- 켈리브레이션 조정에 대한 결과값은 자동으로 레포트에 기재됨으로 데이터 조작을

방지할것

비고

1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의 성능을 보장해야 함

2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출

3. 납품기한 : 계약일로부터 2주 이내

4. 납품장소 : 수요부서 지정장소

5. 납품방법 : 계약자가 직접 방문 납품/설치 및 교육 진행

6. 하자보증 및 무상 A/S : 납품 후 2년

7. 교육지원

- 사용자의 요청 시 엔지니어를 파견하여 기술교육을 1회 실시하며 추가 교육 관련 비용

은 별도 협의에 의함

III. 규격 문의

수요부서	o 산학협력단 / WINGS추진팀 (02-2075-0658)

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인