물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2601-15호		입찰명		풍동 유속계측 Probe & Software 외 1종 제작
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(부트캠프 사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	풍동 유속계측 Probe & Software (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	[세부규격] 1) Fiber-Film Sensor (1EA) a. Probe Type: 55R01 b. Thickness of quartz coating: 0.5 μm c. Sensor material: Nickel d. Sensor dimensions: 70 μm dia, 1.25 mm long The overall fiber lenght is 3 mm e. Sensor resistance R20 (approx.): 6 Ω f. Max. sensor temperature: 300°C g. Max. ambient temperature: 150°C h. Min. velocity: 0.05 m/s i. Max. velocity: 350 m/s j. Frequency limit fmax: 175 kHz 2) Miniature Wire Probe(3EA) a. Probe Type: 55P11(2EA) 55P16(1EA) b. Sensor material: Plated tungsten c. Sensor dimensions: 5 μm dia, 1.25 mm long d. Sensor resistance R20 (approx.): 3.5 Ω e. Max. sensor temperature: 300°C f. Max. ambient temperature: 150°C g. Min. velocity: 0.05 m/s h. Max. velocity: 500 m/s i. Frequency limit fmax: 400 kHz 3) Digital Differential Pressure Gauge(1EA) a. Type : GTI145 b. Display: 4-bit sigmenet code LCD screen c. Pressure display: Up to 4-digit display d. Pressure range: 0~1kPa e. Output: 420mA f. Temperature coeficient: +/-0.15%FS g. Operating temperature: 0~60°C h. Connector size: Dia. 3.5 pagoda connector i. Overal dimension: 24x48x81mm j. Weight: 40g 4) DAQ unit a. Analog input -Channel no. : differemtial 40, single 80 -ADC 분해능 : 16-bit -Timming accuracy: 50ns -Input range: ±0.1 V, ±0.2 V, ±0.5 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V -Sampling rate: 1.25 MS/s(ch), 750 kS/s (max. ch) b. Analog output - Channel no. : 2 - ADC 분해능 : 16-bit c. Max. update rate : 2.86MS/s (1ch) d. Digital I/O/PFI - Channel no. :24ea - 접지 : D 훙 - Full down direction : 50 kΩ (normal), 20 kΩ (min.) 5) Program a. Base : Labview b. Flow velocity & Turbulence data c. etc
2	풍동 Monitoring Software (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	1) 풍동장치 Monitoring software a. Program base: Labview base b. 통신 방식: RS-232, RS-485 외 b. Wind tunnel Monitoring - Wind velocity monitoring (Real time graph) - Atmospheric monitoring(Real time graph) - Differential Pressure(Real time graph) - Temperature & Humidity (Real time graph) c. Wind tunnel data display - Wind velocity data - Atmospheric data - Differential Pressure data - Temperature & Humidity data d. 기능 (Fuction) - Data read & save - Data Monitoring - 기타 2) 통신 제어 박스 (19“ Rack) a. Display unit b. Main power unit c. Power S/W 3) 제어방식 a. Encoder Feedback Control b. 제어방식: RS-485 통신, RS-232 통신 제어 c. Signal output port - Inverter port - Temp. & Humidity - Power / RS-232 port - uPort 외
공통	1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의 성능을 보장해야 함 - 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 계약자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함 - 누락된 내용이라 할지라도 사업목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 포함해야 할 사항은 반영되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 제작·납품·설치) - 설명자료, 첨부파일, 현장간 내용이 상이한 경우나 각각의 내용 중 표현이 불일치하고 불명확한 경우에는 입찰일 전 이의를 제기하여 명확한 방법을 제시받아야 하며 이의 제기 없이 발생한 사항에 대해서는 대학의 결정에 따른 사양, 방법으로 계약이행하여야 함 2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 3. 납품기한 : 계약일로부터 1개월 이내 4. 납품장소 : 수요부서 지정장소 5. 납품방법 : 수요부서에서 지정한 일시·장소에 계약자가 직접 방문 납품·설치 및 교육을 진행해야 함 6. 시운전 및 검수 : 계약자는 수요부서의 지정 장소에서 납품된 물품의 시운전을 수행하여야 하고, 사양을 충족함을 보여야 함 7. 비용 : 납품, 설치, 시운전 및 검수 등 본 계약이행에 필요한 제반 경비 일체는 계약자가 부담함 8. 하자보증 및 무상 A/S : 납품·검수 후 1년 ※ 그밖의 상세사항은 물퓸규격서 등 입찰공고문에 따름		Y / N

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음