물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2604-2호		입찰명		인장시험기용 고온 FURNACE 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(항공우주산업기술연구소)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일여부	비고
1	인장시험기용 고온 FURNACE (1대)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	[특징] o 세라믹, 복합재 등의 인장, 압축, 밴딩 그리고 싸이클 시험이 PC와 연동되어 쉽게 운용 가능 o ASTM, ISO, JIS, BS, DIN, KS 그리고 이외의 국제표준에 의거 동등 혹은 이상의 규격을 만족하며 Trapeizum V S/W와 혼용 또는 데이터 처리 부분에서 상호지원 가능 o 두 개의 컬럼과 만능재료시험기에 일체형으로 장착되어 바닥형에서 시험이 가능한 인장시험기의 디자인 o 초고속 샘플링: 1msec 이상 o 자동 하중 칼리브레이션 및 자동 영점 조절 기능 o ISO 9001, CE 규격 충족 o 온도, 하중, 변위, 변형량을 한 소프트웨어 내에서 동시 제어 및 측정이 가능한 구성 [장비구성] o 내부규격 : 200W * 430H * 200D (외부규격 : 510W * 851H * 510D) o 입력전원 : 220v. 단상 16kW o 사용온도 : 1600℃ 최고온도 : 1650℃ o HEATING ELEMENT : MoSi2 HEATER o INSULATION : 고온, 고순도 CERAMIC BOARD & FIBER o 온도컨트롤 : PROGRAM PID CONTROL [세부 규격] 1) FRAME & CASE 1SET (1) FRAME - ALUMINUM PROFILE & STAND WHEEL - LM GUIDE, BEARING 등 (2) CASE - SS41 STEEL PLATE(내열분체도장) 2) HEATING ELEMENT 1SET - MoSi2 HEATER - CONTACT STRIP & HOLDER 3) INSULATION - 1차단열 : 고온용, 고순도 CERAMIC BOARD 1700℃ 1SET - 2차단열 : 고온용, 고순도 CERAMIC BOARD 1600℃ - 3차단열 : 고온용 CERAMIC BOARD 1260℃ - 고온용 접착제 4) TEMP' CONTROL SYSTEM(2ZONE) 1SET - PROGRAM PID CONTROLLER (UP-35A) 2E 5) Thermo Control S/W Trapezium V 6) Three-point bending (four-point bending_Ceramics) Max. 1500℃ - Punch tip (radius): 2.5 mm (four-point bending: 2.5 mm, span 10 mm) - Support: 2.5 mm, span 30 mm - Applicable sample (L × W × H) : Square column: 4 × 3 × 40 (L) mm [비고] o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함 o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함 - 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함 o 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함 o 설치 및 정비 사용설명서 제출 필수 o 설치 시 장비 및 프로그램 조작 교육 포함 - 공급자가 구매자 연구실에서 기초공사 및 설치를 위해 기술자를 무상으로 파견 o 검수완료 후 1년 이상 무상 하자보수 - 납품 이후 물품 하자발생시 계약자 책임 아래 방문 AS 지원 조건 - 하자보수 기간은 제조사별 기본 보증기간에 따름 (최소 1년)

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 공고규격 동일여부 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음