물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2605-1호		입찰명		저 이온 손상 플라즈마 환경 구축을 위한 부품 재료 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(항공전자연구소)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일여부	비고
1	Sub-Housing Module (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	[용도 및 목적] - 본 실험 부품은 저 이온 손상 플라즈마 환경 과제 수행을 위한 Sub-Housing 재료 모듈임. - 플라즈마 방전 시, 플라즈마 진단, 방전 유무, 진동도 모니터링 등 과제 수행에 필요한 요소(View port, NW 40 port 등)을 포함해야 함. - 플라즈마 진단기가 삽입 될 수 있는 크기의 Sub-Housing 재료 모듈임. [그림 1] 저 이온 손상 플라즈마 환경 실험 수행을 위한 Sub-Housing Moudule [세부 규격] ■ Sub-Housing Moudule 세부 규격 - 부품 재료의 프레임 : 가로 = 280 mm, 세로 = 475 mm, 높이 = 150 mm임. (그림 2 참고) [그림 2] Sub-Housing Moudule 프레임 규격 - 상단에 Viewport & Flange : 4“의 윈도우가 배치되어야함. - NW 25 port는 옆 면 3개를 120 mm 간격으로 배치되어야 함. - 하단 Reducer Flange에는 NW 25 port가 120 mm 간격으로 배치되어야 함. - Housing module을 열수 있는 Maintenance Door가 필수적으로 배치 되어야함. (윈도우 포함) - Housing 내부에 경우 Anodizing과 EP 코팅이 필수적으로 적용되어야함. - 하우징 설치에 따른 컷오프 탐침에 의해 측정된 플라즈마 밀도 시변 영향성 없음을 사전 테스트 必 - 플라즈마 환경에서 표면 생성 나노입자 영향성 없음에 대한 사전 테스트 必 ■ 주요 사양 - Sub-Housing Moudule 내부면은 Polishing과 E.P 코팅을 요함. - 본 Sub-Housing Moudule에 대한 고진공 테스트 요함. (1×10-6 Torr 이하) - 본 Sub-Housing Moudule과 모든 Port 및 Braket의 연결부는 Welding으로 처리되어야 함. [제출사항] o 제작 전 - 작업 공정표 - 설계도서 및 상세 제작도면 o 납품 시 - 최종 제작도면 - 검사 및 시험 DATA - 본체 소재의 재질 성적서 - 품질보증서 및 하자보증서 ※ 제출사항은 수요부서 요구에 따라 변경·가감될 수 있음 [비고] o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함 - 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 계약자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함 o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함 - 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함 o 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함 o 설치 및 장치 사용설명서 제출 필수 o 납품 : 수요부서에서 지정한 일시·장소에 계약자가 직접 방문 납품 및 교육을 진행해야 함 o 시운전 및 검수 : 계약자는 수요부서의 지정 장소에서 제작된 실험 장치의 시운전을 수행하여야 하고, 제작 사양을 충족함을 보여야 함 o 비용 : 납품, 설치, 시운전 및 검수 등 본 계약이행에 필요한 제반 경비 일체는 계약자가 부담함 o 보증기간 : 검수완료 후 1년 이상 무상 하자보수 - 납품 이후 물품 하자발생시 계약자 책임 아래 방문 AS 지원 조건 - 하자보수 기간은 제조사별 기본 보증기간에 따름 (최소 1년)

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 공고규격 동일여부 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음