물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2605-2호		입찰명		개방형 시험부 1종 제작
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(부트캠프 사업단)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	개방형 시험부 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	[일반사항 주요 성능 특징] A. Feature 1. 본 시스템은 두 가지의 목적으로 사용할 수 있도록 제작되어야 한다. - 최대 풍속 50m/s의 개방형 시험부 - 밀폐형 시험부의 보호 및 계측시스템의 설치 2. 풍동장치의 최대 풍속 50m/s 이상에서 진동 및 떨림이 없어야 한다. B. 기본 사항 1. 한국항공대학교에서 보유 중인 풍동장비와 호환 및 연결되도록 제작되어야 한다. 2. 개방형 시험부는 50m/s 이상의 풍속에 견딜 수 있는 구조로 제작하여야 하며, 꺼짐이나 진동이 없어야 한다. (로드셀 및 계측장비가 진동에 의해 Data의 왜곡이 없어야 함) 3. 풍동장비의 센서 및 제어선을 외부로 연결할 수 있는 구조로 제작되어야 한다. 4. 입찰 참가 시 개념도를 제출하여야 한다. [세부규격] 1) 기본 사양 a. 시험 풍속: 최대 50m/s - 유속분포(Uniformity): +/-0.7% 이내 (at 30m/s) - 난류강도(Turbulence Intensity): +/-0.6% 이내 (at 30m/s) b. 시험부 크기:폭 6.5 x 높이 3.5 x 길이 6.5m c. 하부 베이스 포함(밀폐형 시험부와 높이 및 관측동선 일치) d. 관측 창: W2.0 x L5.0m e. 장비 반입 도어: 폭 1.0 x 높이 2.0m & 폭2.0 x 높이2.0m -외부 계단 설치 2) 개방형 시험부 a. 재질 : SS275, 사각 파이프 200x200mm 이상 b. 외부 크기 : 폭7.0 x 높이 4.0 x 길이 7.5m App. c. 하부 베이스 : SS275, 사각파이프 200x200mm, 격자 구조물 - 1.8x1.8m 간격의 격자구조 및지지 베이스 15EA 이상 설치 - 자중에 의한 떨림이나 진동이 없어야 한다. - 제어선 및 센서(Sensor) Cable 설치가 가능해야 한다. d. 시험부 측벽 및 상부 - 재질 : SS275 & 우레탄 패널 100t 이상 - 측면 및 상부 시공 - 크기: 폭 6.5 x 높이 3.5 x 길이 6.5m 이상 - 관측 창: 강화유리 10t 이상, (크기 W2.0 x L5.0m) - 장비 반입 도어(Door): (폭1.0 x 높이2.0m(2ea) & 폭2.0 x 높이 2.0m(1ea) - 계단 : SS275 계단 및 난간 - 보유중인 밀폐형 시험부와 높이 및 관측 동선 일치하여야하며, Contraction Body와 연결 시 누기(Leakage)가 없어야 한다. - 50m/s 이상에서 흔들림 및 소음의 외부 방출이 없도록 방음문으로 설치하여야 한다. e. 바닥 - 떨림에 의한 정말형 센서 Data 왜곡이 없는 구조로 제작하여야 한다. (Data 왜곡 시 재 제작하여야 한다) 3) 기타 사항 a. 개방형 시험부를 설치 완료 후 성능 검증 을 위해 유속분포 및 난류강도를 계측하 여 제출 한다 (계측 Point 5x5 metrix) b. 기타 시험에 필요하다고 판단되는 사항은 설치에 포함한다. [부대장비 및 부속품] - 도면 제공
공통	1. 성능보장 : 상기 사양과 동등 또는 동등 이상의 성능을 보장해야 함 - 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 계약자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함 - 누락된 내용이라 할지라도 사업목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 포함해야 할 사항은 반영되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 제작·납품·설치) - 설명자료, 첨부파일, 현장간 내용이 상이한 경우나 각각의 내용 중 표현이 불일치하고 불명확한 경우에는 입찰일 전 이의를 제기하여 명확한 방법을 제시받아야 하며 이의 제기 없이 발생한 사항에 대해서는 대학의 결정에 따른 사양, 방법으로 계약이행하여야 함 2. 정품확인 : 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 3. 납품기한 : 계약일로부터 1개월 이내 4. 납품장소 : 수요부서 지정장소 5. 납품방법 : 수요부서에서 지정한 일시·장소에 계약자가 직접 방문 납품·설치 및 교육을 진행해야 함 6. 시운전 및 검수 : 계약자는 수요부서의 지정 장소에서 납품된 물품의 시운전을 수행하여야 하고, 사양을 충족함을 보여야 함 7. 비용 : 납품, 설치, 시운전 및 검수 등 본 계약이행에 필요한 제반 경비 일체는 계약자가 부담함 8. 하자보증 및 무상 A/S : 납품·검수 후 1년 ※ 그밖의 상세사항은 물퓸규격서 등 입찰공고문에 따름		Y / N

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음