물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2605-3호		입찰명		건식 전극 뇌파 측정장치 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

첨단분야(항공드론) 혁신융합대학사업단

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호

입찰공고 물품 규격 (수량)

제안 물품 규격 (수량)

공고규격 동일여부

비고

1

건식뇌파 측정시스템 (1식)

* 제조사 :

* 모델명 :

Y / N

[용도]

o 유무인복합(MUM-T) 상황에서 드론 조종사의 인지 및 감정 부하 측정

o 항공드론 사업단의 ‘드론과 뉴로사이언스(안)’ 수업의 실습 기자재로 활용

o 드론 및 각종 조종 상황에서의 인지 및 감정 연구 수행 예정

[설명]

1) 능동적극, 혁신적인 건식센서를 이용하여 기존의 젤타입 뇌파보다 쉽고 간편하게 측정할 수 있는 다원생체계측 시스템.

2) 각 센서마다 스프링이 부착되어 오래 착용해도 편안한 착용감 유지.

3) 사용 후 특별한 이물질이 남지 않음.

4) 무선블루투스 측정방식으로 원하는 공간에서 무선으로 측정가능. (자동차, 워킹 등)

[규격 및 사양]

채널	뇌파 21채널 3개의 옥스채널 (ECG, EMG, EOG) Receive Port
제품 외형	쉽게 깨질수 있는 3D 프린터로 제작하지 않고 금형 사출로 제작한 단단한 케이스(튼튼한 외형), 각 센서마다 2중 스프링이 존재하여 장시간 완충작용. (착용의 편안함)
센서 타입	건식 능동 센서(Active Dry Electrode)
위치 조절	전후방, 좌우, 상하 3곳의 머리 사이즈 및 위치 조절 기능 (정확한 10-20 system Positioning)
쉴드 케이지	신호센서 주변에 보호벽, 외부환경 및 노이즈에 대한 클리어한 데이터 획득
공통모드팔로워	Pz (어느위치에도 변경가능해야 함)
소프트웨어	DSI streamer SW : Raw Data를 획득하고 CSV, EDF 로 저장가능한 데이터 획득 SW
샘플링(Sampling Rate)	300 Hz
AD 컨버터	16 Bit
대역폭 (BandWidth)	0.003 ~ 150 Hz
무선 방식 (Wireless)	블루투스 (기본탑재)
이득 (Gain)	60
인풋 임피던스(1Hz)	47Gohm
노이즈(1-50 Hz)	<3 uV pk-pk
Headsize fit	52-62 cm (54-62cm 최적)

- 특징

: 실시간 임피던스 체크 기능

: 국제 10-20 시스템에 의한 자동 포지션 선택

: 장비 자체에 심전도, 안전도, 근전도 등의 Receiver Port 가 포함.

: 무선 블루투스 방식 과 유선 방식 의  2가지 기능이 선택적으로 활용가능.

: 저장방식이 CSV, EDF 포맷으로 저장가능.

: NeuroGuide, BCI2000, EEGLab, ERPLab, Mensia, OpenViBE, EEG lab 등과 호환가능

: Laxtha 사의 TeleScan 및 Addon 시리즈와 공식적으로 호환가능

[악세사리]

- 소모성건식센서, 완충용 폼패드, 센서 조정기, 센서크리너, 알콜, 충전기 및 배터리, 마이크로 USB 케이블

[비고]

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

o 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의

정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

o 장비 사용설명서 제출 필수

o 장비 및 프로그램 조작 교육 포함

- 공급자가 구매자 연구실에 기술자를 무상으로 파견

o 검수완료 후 1년 이상 무상 하자보수

- 납품 이후 물품 하자발생시 계약자 책임 아래 방문 AS 지원 조건

- 하자보수 기간은 제조사별 기본 보증기간에 따름 (최소 1년)

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 공고규격 동일여부 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음