물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2606-1호		입찰명		3D 프린팅 소재개발용 내구성 시험기 구매
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(Star Lab)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일여부	비고
1	3D 프린팅 소재개발용 내구성 시험기 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	[일반사항] 1 주장비 1) 기계식 액추에이터 - 장비는 유압을 사용하지 않으며, 반드시 전기기계식 가력장치를 사용해야 한다. - 이중 컬럼 바닥 거치형 프레임 - ISO 7500-1 과 ASTM E4 규정에 만족해야 함. - 최대 동적 시험용량 : +/- 100 kN 또는 이상 - 최대 정적 시험용량 : +/- 75.7 kN 또는 이상 1Hz에서 Stroke +/- 45mm 이상 10Hz에서 Stroke +/- 1.5mm 이상 20Hz에서 Stroke +/- 0.35 이상 - 최대 속도 : 315 mm/s 또는 이상 - 엑츄에이터 스트로크 : 200 mm 또는 이상 위치제어 정확도 : ±2 µm 또는 이상 - 최대 시험주파수 : 20 Hz 또는 이상 - 횡방향 시험공간 (컬럼 간격) : 520 mm 또는 이상 - 종방향 시험공간 : 1145 mm 또는 이상 - 가력장치 회전 방지를 위한 장치 마그네틱 가력장치 브레이크 시스템 - 진동방지를 위한 4개의 감쇄 패드 2) 컨트롤러 및 소프트웨어 2.1) 컨트롤러 - 폐루프 제어 및 데이터 취득속도 : 4 kHz 또는 이상 하중데이터 취득 분해능 : 24 bit 또는 이상 데이터 취득 및 폐루프 제어가 가능한 채널 : 변위, 하중을 포함한 3개 또는 이상 시험준비모드와 시험모드 설정 스위치. 안전커버 개폐와 연동 - 제어 판넬 : 수직 상/하이동, 비상 정지 스위치, PC(소프트웨어) 연결없이 작동 - 장비 활성화 스위치. 일시정지 상태의 장비를 운용 가능상태로 변환. - 가력장치 고속운전에 의한 온도상승 시 냉각팬 속도 자동 조정 2.2) 소프트웨어 - 시험법의 설정, 데이터 취득 및 결과 출력이 가능한 통합 소프트웨어 - 동적 피로시험 (사이클, 동적충격), 정적 시험 (인장, 압축, 굴곡, 크립) 이 가능해야 함. - 제어모드 : 하중, 변위, 변형율, 시퀀스, 사용자 입력 제어 - 제어 파형 : 사인파, 삼각파, 사각파, 하버사인파, 5차 다항식파 등 - 하중, 변위, 변형율, 사이클 수, 시험내구성, 파단 등 각각의 조건에 따른 시험종료 설정이 가능해야 함. - 시편 보호를 위한 하중 영점(제로 초하중) 조정 기능. - 시험 매개변수와 시험편 물리적 특성의 사용자 정의 기능 - 피로시험 시작 시 시험편 재료 강성 자동 측정 및 튜닝 - 실시간 하중, 변위, 변형율, 히스테리시스 그래프 생성 및 범위 설정 - 온습도 챔버의 온도 및 습도 실시간 모니터링 - 피로시험중 시험조건 요약표, 특정 사이클에서의 히스테리시스 결과 확인 - 하중센서 과하중 보호 기능 및 센서 설정 기능 - 시험 중 일시정지 기능 - 컨트롤러의 경고 및 오작동을 알람으로 표시하고 해당 내역을 확인 - CSV, PDF, MS워드 파일로 데이터 내보내기 - 다른 장비 시험 데이터 불러오기 - 취득한 데이터의 사후 처리 및 결과 요약표 보기 - 가력장치 상/하 이동 및 속도제어 기능 - 특정 주기 장비유지관리 알람 기능 - 상시 최신 데이터 자동 업데이트 - 보고서의 신속한 작성 및 이미 사전 구성되어 있는 보고서 형식의 사용자 정의 기능 - 확장가능한 최대 가력장치 채널 수 : 4개 또는 이상 - PC 시스템과 LED 모니터 2. 보조장비 1) 동적하중센서 - 최대용량 : +/- 100 kN 또는 이상 - 정확도 0.5 (ISO 7500) - 피로수명 : 1억 사이클 또는 이상 - 센서 안전하중 : 로드셀 용량의 150% 이상 - 센서 파괴하중 : 로드셀 용량의 300% 이상 - 가력장치 또는 베이스에 장착 가능 [장비구성] o 주장비 1) 기계식 액추에이터 1SET 2) 컨트롤러 및 소프트웨어 1SET o 보조장비 - 동적하중센서 1SET [참조모델] : EA100-10F/10/45A-N16/1,69-200 [비고] o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함 o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함 - 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함 o 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함 o 방문 납품·설치 및 검수 (택배 불가) o 검수완료 후 1년 이상 무상 하자보수 - 납품 이후 물품 하자발생시 계약자 책임 아래 방문 AS 지원 조건 - 하자보수 기간은 제조사별 기본 보증기간에 따름 (최소 1년)

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 비고란에 공고규격 동일여부 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음