입찰 규격서

(항대 26-19호(재) / 드론 및 항공모빌리티 음향측정을 위한 데이터 수집 장치 구매)

I. 개    요

1. 구매목적 및 용도

o 다채널 DAQ 기반 저소음 미래항공기 데이터 수집/처리를 통한 특화 교육 활용

o 친환경/저소음 항공 모빌리티 제조기술 개발 및 산학 공동연구 활용

2. 구매품목 : 데이터 수집 시스템 (1식)

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소	비고
1	imc ARGUS System	품목별 세부내역 참조	1식	기계관 4층 연구실	총액입찰 최저가낙찰

3. 입찰참가자격 및 조건

o 사업장 소재지를 서울특별시, 인천광역시 또는 경기도에 둔 사업자

o 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 가능한 사업자

o 물품에 대한 납품, 하자·유지 보수 및 기술지원·교육 직접 수행 가능한 사업자 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 대학 기 보유 시스템의 확장 사업임

- 대학 기 보유 장비, 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동하여야 함

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 원 제조사 완제품이어야 함 (조립품 또는 별도 파트 추가한 구성품 불가)

- 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류로 입증할 수 있어야 함

- 물품규격 확인서 첨부 필수 (미업로드시 낙찰대상에서 배제함)

o 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 계약시 입찰품목에 대한 제조사의 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

o 계약 후 10주 이내 납품

- 제출 견적서에 납기 필수 기재

o 검수완료 후 2년간 무상 하자보수

II. 품목별 세부내역

품목번호	1	품목명	imc ARGUS System	수량	1식
용도	o 다채널 음향 신호 실시간 취득 및 분석 실습 장비이며, UAM 및 드론 추진시스템 관련 기술개발과제의 공력음향 데이터 획득 및 후처리에 사용
주요 규격	o imc ARGUSfit Base Unit + imc ARGUSfit-ICPU-6 (12ch IEPE/ICP) + imc WAVE Noise + imc STUDIO Professional + imc FAMOS-365 Professional (1년)
성능 및 규격	- Isolation Analog input channels ±60 V Channel-to-channel ±60 V - Input impedance 1 MΩ ±1% input range ≥±10 V 10 MΩ ±2% input range <±10 V - IEPE constant current source 4.2 mA ±5% Output voltage +20 V to 0 V - Channel rate up to 500 kS/s @ 24-bit resolution - Supports Ethernet, CAN, GPS, IRIG-B, NTP, - PTP (planned) synchronization - AC/DC power adaptor: 24 V, 60 W, connector: LEMO.0B 2-pin - DC-power connector (plug for power socket) - Miscellaneous : 1x Ethernet network cable with latch protection (uncrossed, 2 m) -External GPS module ("GPS") : LEMO.0B (6-pin) Power ("PWR") : LEMO.0B (2-pin) -Module connector Click connection : (with covering caps) - Input supply voltage : 10 V to 35 V DC Power-on threshold (typ.) ≥9.5 V Power consumption 3.3 W (typ.) 3,1 W (typ.) @ 12 V DC 3,6 W (typ.) @ 48 V DC Max. current 5 A UPS integrated UPS delay 0 s Ingress protection class : IP50 Pollution degree : 2 Max. aggregate sampling rate : 5 MS/s Bandwidth : 0 Hz to 220 kHz, 0 Hz to 200 kHz Filter Type low pass Characteristic Mean, Butterworth, Bessel, AAF ● imc ARGUSfit Base Unit ● imc ARGUSfit-ICPU-6 ※ 수요부서 특정물품 구매 사유 본 구매 대상인 imc ARGUS System은 기 도입 GRAS 장비와 함께 단일 통합 측정 시스템을 구성하기 위한 데이터 수집·분석 장비이며, 다음 사유로 본 장비의 특정이 불가피합니다. 1. GRAS 마이크로폰과의 직접 호환성 및 동일 그룹사 통합 솔루션 GRAS와 imc는 동일 모회사인 Axiometrix Solutions 산하의 자매 브랜드입니다. GRAS 46AE는 CCP 방식의 IEPE/ICP 호환 마이크로폰으로, 본 구매 대상 imc ARGUSfit-ICPU-6 측정 모듈의 12채널 IEPE 입력에 별도의 신호 컨디셔너 없이 직접 결합됩니다. 또한 TEDS 자동 인식과 캘리브레이션 데이터의 자동 적용, 측 정·분석 소프트웨어와의 통합 운용이 동일 그룹사 단일 솔루션 차원에서 보장됩니 다. 2. IEC 61672 / 61260 음향 측정 표준 체인의 일체성 본 연구의 음향 측정 결과를 학회 발표 및 외부 보고용 데이터로 활용하기 위해서 는, 마이크로폰부터 분석 소프트웨어까지의 전체 측정 체인이 사운드 레벨 미터 표준인 IEC 61672 및 옥타브 분석 표준인 IEC 61260을 일관되게 충족하여야 합 니다. imc WAVE Noise는 해당 표준을 만족하는 사운드 레벨 미터, 옥타브 분석, 사운드 파워 미터 기능을 GRAS 마이크와 일체화된 환경에서 제공합니다. 3. 동종·유사 물품 검토 및 부적합 사유 동종 모듈형 음향 측정 DAQ 시스템으로 다음 제품을 검토하였습니다. • National Instruments 사의 cDAQ 시스템 및 Sound and Vibration Measurement Suite IEPE 입력 모듈을 통한 GRAS 46AE 마이크와의 기능적 결합은 가능하나, GRAS 마이크의 캘리브레이션 데이터 및 TEDS 자동 인식, IEC 표준 대응 분석 환경의 일체 제공이 GRAS·imc 단일 솔루션 수준으로 보장되지 않으며, LabVIEW 환경에서의 추가 개발 부담이 발생합니다. • Dewesoft 사의 SIRIUS 시스템 및 DewesoftX 소프트웨어 IEPE 측정 모듈과 음향 분석 기능을 갖추고 있으나, 본 연구실 기 도입 GRAS 마이크와는 별도 공급망에 속한 제품으로, 캘리브레이션 추적성과 사후 기술 지원의 일원화 측면에서 부합하지 않습니다. • HBK 사의 LAN-XI 시스템 및 PULSE 소프트웨어 음향 측정 표준 대응이 가능한 통합 시스템이나, GRAS와는 별도 모회사의 제품이며 자사 마이크로폰 라인업과의 통합을 전제로 설계되어, 본 연구실 기 도입 GRAS 마이크와 단일 시스템을 구성하는 본 구매 목적에 부합하지 않습니다.
기타 조건	장비 설치 장비 설치 및 조정 - 장비 납품 시 기술지원 관련 교육 지원 필수 - 상급 기술자 기술 지원 및 대응 DAQ 분석 및 데모시연 하자 보증 상급 기술자 기술 지원 및 대응 - 장비의 하자보증 기간은 2년으로 한다. 서비스 - 하자보증 기간 중 정상적인 작동 상태에서 발생하는 모든 결함은 장비 공급자의 책임하에 무상으로 수리되어야 한다. 납기 - 발주일로부터 10주 이내 기타 설치 및 시운전 : 공급사 - 해당 설비 설치와 교육은 사용자 사이트에서 진행되어야 함.

III. 규격 문의

수요부서	o 산학협력단 / WINGS추진팀 ※ 담당 연락처는 총무팀(02-300-0213)으로 문의

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 실험실습실 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하여 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 즉시 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인